Правила работы на Трансмиссионном Электронном микроскопе FEI Tecnai G12 Spirit TWIN

I. Включение.

- Включить монитор (если выключен)

- Набрать login и password: user – sokolova, password – biofak

- Включить camera control (зеленый,справа на шкафу) – если планируется пользоваться нижней CCD камерой. Для верхней CCD камеры красный выключатель.

- Запустить программу обслуживания микроскопа: Start → Programs → Tecnai → Tecnai User Interface.

- Справа снизу падающее меню: Vacuum overview (V5 д.б.открыт и изображение колонны д.б.голубого цвета (high vacuum), V7 и V4 закрыты)

- В том же меню: Control pads	Fluorescent background light (подсветка кнопок на микроскопе)

- Налить жидкий азот в стакан и установить на подставку. Следить, чтобы окно viewing camera было закрыто резиновой накладкой (чтобы брызни азота не попали на стекло)

- Включить кнопку на панели справа  HT (high tension). Если режим уже активирован, то кнопка горит белым светом.

- Установить бегунок на 80kV и включить Setup – High Tension.

- Camera – Autogun – Control: выбрать Condition to 120kV (около 15мин)

- Включить Setup → Filament → Heat to: 33.

- Workset → Search → Stage → Reset holder

- Вставить сетку в держатель, пользуясь пинцетом (не касаться руками части держателя спереди от резинового кольца!)

- Вставить держатель в Stage (маленький штырек на конце должен располагаться на 5 часов)

- 1 мин pumping: красная лампочка включается

- Выбрать тип держателя (single tilt или cryo)

- Когда лампочка погаснет, повернуть держатель против часовой стрелки и удерживать, пока его не засосет внутрь (ВНИМАНИЕ! - сила вакуума большая)

- Подождать, пока вакуум: Setup → Vacuum → Gun\Col не будет меньше 15

- Col Valves: нажать, открыть колонну. Только после этого будет виден электронный пучок. Если пучок не виден, то проверить, не включен ли Beam Blank (Low Dose).

II. Настройка.

- Low Dose → Low Dose on → Search

- Найти отверстие в подложке. Setup → Filament → Heat to уменьшить до 26.

- Уменьшить интенсивность пучка до того, чтобы были видны отдельные точечные пятна.

- Справа внизу выбрать Direct Alignment → Gun Tilt. Ручки MF X/Y становятся Gun Tilt X/Y. С помощью этих ручек настроить пучок так, чтобы все пятна имели максимальную интенсивность.

- Нажать Gun Tilt → Done. Увеличить Setup → Filament до исходного значения (33).

- Кнопка Stigmator: с помощью MF X/Y настроить пятно так, чтобы при увеличении-уменьшении оно оставалось круглым, а не вытягивалось в перпендикулярных направлениях.

- Search → Stage → Vobbler: поставить на 15 градусов. После этого, используя кнопки Z-axis (вверх/вниз) добиться того, чтобы картинка не сдвигалась влево-вправо.

- Запустить Tecnai Image Analysis (TIA).

III. Съемка на верхнюю камеру.

- Выбрать Camera → WAC CCD → Insert для вставки камеры (пучок д.б. Разведен до слабой освещенности экрана).

- Фокусироваться можно прямо на экране ручкой Focus.

- Для запоминания нажать Acquire.

- В TIA щелкнуть правой кнопкой по изображению. Далее выбрать Delete для удаления, Export для сохранения. При экспортировании выбрать export with capture.

IV. Съемка на нижнюю камеру.

- Съемка ведется в режиме Low Dose. Выбрать Settings → Exposure → Use Camera → CCD.

- Совместить изображения на Search и Exposure ручками MF X/Y (подводить только в режиме Search).

- Выбрать участок для съемки в режиме Search, проверить в режиме Exposure освещенность и центрирование пучка, перейти в режим Focus и сфокусироваться на углероде при увеличении > 100000. Обнулить defocus кнопкой R3 и выставить вручную дефокус около -1,56um ручкой Focus.

- Нажать кнопку Expose снизу слева. Приокончании съемки происходит автоматический возврат в режим Focus.

V. Смена сетки.

- Закрыть колонну нажатием Col Valves.

- Нажать Search → Stage → Reset XY.

- Вынуть держатель из Stage, поворачивая его на 120 град против часовой стрелки.

- Поместить держатель в футляр. Вынуть сетку и вставить новую.

- Вставить сетку в держатель, пользуясь пинцетом (не касаться руками части держателя спереди от резинового кольца!)

- Вставить держатель в Stage (маленький штырек на конце должен располагаться на 5 часов)

- 1 мин pumping: красная лампочка включается

- Выбрать тип держателя (single tilt или cryo)

- Когда лампочка погаснет, повернуть держатель против часовой стрелки и удерживать, пока его не засосет внутрь (ВНИМАНИЕ! - сила вакуума большая)

- Подождать, пока вакуум: Setup → Vacuum → Gun\Col не будет меньше 15

- Col Valves: нажать, открыть колонну. Только после этого будет виден электронный пучок.

VI. Выключение.

- Закрыть колонну, нажав на Col Valves.

- Нажать Search → Stage → Reset Holder.

- Вынуть держатель из Stage, поворачивая его на 120 град против часовой стрелки.

- Поместить держатель в футляр.

- Выключить Filament, подождать пока напряжение упадет до 0.

- Выключить High Tension (на компьютере!!, не на панели)

- Снять стакан с азотом.

- Выбрать Setup → Vacuum → Cryo Cycle. Выбрать параметры: начать через 15мин, длительность 90мин. Нажать кнопку Cryo Cycle.

- Выйти из системы.